## Sheet1
Axial AF Magnetic Field Calibration
Using FW Bell 5180 Axial Hall probe and handheld gaussmeter
Date: July 27, 2022
| Ranges | Min (G) | Max (G)
| R2 | 0 | 300 |  |  |  | Linear Fit | Y = Field (G)
| R1 | 300 | 3000 |  |  |  |  | X = Monitor Volts (V)
| R0 | 3000 | 30000 |  |  |  | Equation | y= | 564.8916 | *x | -6.1378
|  |  | Replicate AF Runs (G) |  |  |  | Fit Values
Target Monitor Volts (V) | Average Field (G) | Std Dev (G) | #1 | #2 | #3 | Range | Volts | Field | Residual
0.02 | 6.9 | 0.43589 | 7.1 | 7.2 | 6.4 | R2 | 0.02 | 5.16 | -1.74
0.04 | 18.0667 | 0.25166 | 18.1 | 17.8 | 18.3 | R2 | 0.04 | 16.4578 | -1.6088
0.06 | 29.6333 | 0.25166 | 29.6 | 29.9 | 29.4 | R2 | 0.06 | 27.7557 | -1.8777
0.08 | 40.8333 | 0.77675 | 40.2 | 41.7 | 40.6 | R2 | 0.08 | 39.0535 | -1.7798
0.1 | 51.6333 | 0.70238 | 50.9 | 52.3 | 51.7 | R2 | 0.1 | 50.3513 | -1.282
0.14 | 74.8333 | 0.89629 | 75.4 | 73.8 | 75.3 | R2 | 0.14 | 72.947 | -1.8863
0.18 | 96.6667 | 0.85049 | 95.7 | 97 | 97.3 | R2 | 0.18 | 95.5427 | -1.124
0.22 | 119.1667 | 0.64291 | 118.9 | 118.7 | 119.9 | R2 | 0.22 | 118.1383 | -1.0283
0.26 | 141.5667 | 0.83267 | 140.9 | 141.3 | 142.5 | R2 | 0.26 | 140.734 | -0.83267
0.3 | 164.5667 | 0.51316 | 164.7 | 164 | 165 | R2 | 0.3 | 163.3297 | -1.237
0.4 | 220.7333 | 0.49329 | 220.4 | 221.3 | 220.5 | R2 | 0.4 | 219.8188 | -0.9145
0.4 | 217.8222 | 0.6475 | 217.2667 | 218.5333 | 217.6667 | R1/R2 Average | 0.4 | 219.8188 | 1.9966
0.4 | 212 | 1 | 211 | 213 | 212 | R1 | 0.4 | 219.8188 | 7.8188
0.5 | 269 | 2.6458 | 272 | 268 | 267 | R1 | 0.5 | 276.308 | 7.308
0.5 | 273.15 | 1.4 | 274.75 | 272.55 | 272.15 | R1/R2 Average | 0.5 | 276.308 | 3.158
0.5 | 277.3 | 0.2 | 277.5 | 277.1 | 277.3 | R2 | 0.5 | 276.308 | -0.99201
0.6 | 326.6667 | 1.1547 | 328 | 326 | 326 | R1 | 0.6 | 332.7972 | 6.1305
0.7 | 381 | 0 | 381 | 381 | 381 | R1 | 0.7 | 389.2863 | 8.2863
0.8 | 439.6667 | 0.57735 | 440 | 439 | 440 | R1 | 0.8 | 445.7755 | 6.1088
0.9 | 496.6667 | 0.57735 | 497 | 497 | 496 | R1 | 0.9 | 502.2647 | 5.598
1 | 553 | 1 | 554 | 552 | 553 | R1 | 1 | 558.7538 | 5.7538
1.5 | 836.6667 | 1.5275 | 838 | 837 | 835 | R1 | 1.5 | 841.1996 | 4.533
2 | 1119.6667 | 1.5275 | 1121 | 1120 | 1118 | R1 | 2 | 1123.6455 | 3.9788
2.5 | 1403.6667 | 2.0817 | 1402 | 1403 | 1406 | R1 | 2.5 | 1406.0913 | 2.4246
3 | 1689.6667 | 2.5166 | 1687 | 1692 | 1690 | R1 | 3 | 1688.5371 | -1.1296
3.5 | 1973.3333 | 0.57735 | 1973 | 1974 | 1973 | R1 | 3.5 | 1970.9829 | -2.3504
4 | 2257.3333 | 4.5092 | 2257 | 2262 | 2253 | R1 | 4 | 2253.4287 | -3.9046
4.5 | 2539.3333 | 3.0551 | 2540 | 2542 | 2536 | R1 | 4.5 | 2535.8746 | -3.4588
4.5 | 2537.3333 | 0.66667 | 2536.6667 | 2538 | 2537.3333 | R0/R1 Average | 4.5 | 2535.8746 | -1.4588
4.5 | 2533.3333 | 5.7735 | 2530 | 2530 | 2540 | R0 | 4.5 | 2535.8746 | 2.5412
5 | 2820 | 0 | 2820 | 2820 | 2820 | R0 | 5 | 2818.3204 | -1.6796
5 | 2820 | 0.86603 | 2819 | 2820.5 | 2820.5 | R0/R1 Average | 5 | 2818.3204 | -1.6796
5 | 2820 | 1.7321 | 2818 | 2821 | 2821 | R1 | 5 | 2818.3204 | -1.6796
5.5 | 3100 | 0 | 3100 | 3100 | 3100 | R0 | 5.5 | 3100.7662 | 0.7662
6 | 3383.3333 | 5.7735 | 3390 | 3380 | 3380 | R0 | 6 | 3383.212 | -0.12131
6.5 | 3670 | 0 | 3670 | 3670 | 3670 | R0 | 6.5 | 3665.6578 | -4.3422
7 | 3950 | 10 | 3960 | 3940 | 3950 | R0 | 7 | 3948.1037 | -1.8963
7.5 | 4226.6667 | 5.7735 | 4230 | 4230 | 4220 | R0 | 7.5 | 4230.5495 | 3.8828
8 | 4503.3333 | 5.7735 | 4510 | 4500 | 4500 | R0 | 8 | 4512.9953 | 9.662
8.5 | 4796.6667 | 5.7735 | 4800 | 4800 | 4790 | R0 | 8.5 | 4795.4411 | -1.2255
9 | 5076.6667 | 5.7735 | 5080 | 5080 | 5070 | R0 | 9 | 5077.8869 | 1.2203
9.5 | 5353.3333 | 5.7735 | 5350 | 5360 | 5350 | R0 | 9.5 | 5360.3328 | 6.9994
10 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | R0 | 10 | 5642.7786